HZSY-311

低压耐压测试仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、概述	4

二、技术参数	4

三、操作程序	4

四、使用条件	5

五、仪器背部布局图	5

六、注意事项	6

七、产品附件	6

# 一、概述

HZSY-311低压耐压测试仪是专为低压柜生产企业，电力电子行业，绝缘材料生产、使用单位的低电压耐压试验而设计制造的。是上述部门产品检验通过“CCC”认证的必备设备。该设备具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。实为专业厂家，有识之士之首选。

# 二、技术参数

输入电压：220V±10V

电源频率：50HZ

容量：2、2.5、3、3.5、5、10（KVA）

泄漏电流：0-2A

输出电压：0—5KV（可调）

# 三、操作程序

1、按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。（使用前仪器一定要可靠接地，高压输出严禁搭壳及接地！！！）

2、操作前应根据被试品的容量及电压等级，调整好电流继电器（KA）。（面板上带有过流切除转换开关，钮至OFF时切除过流继电器，钮至ON时过流继电器输出有效）

3、合上电源开关，按下送电按钮接触器吸合，调压器带电，电源信号灯灭，送电信号灯亮，此时可以进行升压试验。

4、顺时针旋动调压器手柄并密切注视电压表（应以每秒1KV的速度升压为宜）当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮(耐压时间可根据要求自行设定)，并密切注视被试品情况。

5、当达到被试品规定的耐压时间时台（箱）内会发出报警声，表示被试品耐压合格，此时应将调压器手柄逆时针方向旋动使调压器归零。并按下停止按钮，切断电源。

6、被试品规定的耐压时间时被试品无异常，表示被试品耐压合格，此时应将调压器手柄逆时针方向旋动使调压器归零。并按下停止按钮，切断电源。

7、升压或耐压试验过程中，如出现过电压，应及时逆时针旋动调压器旋钮使电压回到规定值。

# 四、使用条件

1、温度：0--40℃

2、海拔高度：<1000m

3、相对湿度：<85%

4、使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、 化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性再行试验。

5、在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时应将调压器回零，并将计时按钮复位。以便下次操作。

6、高压输出电流计算公式：

# 五、仪器背部布局图

# 六、注意事项

1、开箱时应检查电器元件及接触点有否运输损坏及接触不良。

2、使用前应检查各电器的接触是否良好，特别是调压器碳刷的接触一定要良好。

3、应严格按照相关的操作规程操作，严禁私自使用或无安全员监督的情况下使用

4、该设备应存放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方。

# 七、产品附件

1、HZSY-311低压耐压测试仪           1台

2、使用说明书                        1份

3、产品合格证                        1份

4、电源线                            1根

5、高压试验线                        1根

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317